宁波大学附属人民医院采购负压辅助静脉引流调节器院内议标再次公告

宁波大学附属人民医院采购负压辅助静脉引流调节器，因报名商家不足，予再次公告，欢迎有资质和实力的供应商前来投标。

一.议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压辅助静脉引流调节器 | 1套 | 技术要求见附件 |

二．要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及分项投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9同类产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年9月6日8时。

4、本次议标定于2021年9月6日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

5、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，全程戴好口罩，并请出示行程卡、浙江健康码或宁波健康码的绿码。

6、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

三、评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

四、商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：中标后30天内。

付款方式：产品经院方验收合格3个月内。

售后服务：该产品应有2年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供产品使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2021年8月30日

附件：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2018年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类产品销售业绩进行评定，1个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （50分） | 根据投标产品对议标品目技术要求的满足情况进行综合评定，满分30分 |
|  | 根据投标人所提供样品的材质进行评议，，满分10分。 |
|  | 根据投标人所提供样品的外观和功能性进行评议，，满分10分。 |
| 售后服务要求（15分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 培训技术服务（5分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分5分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |

附件：技术要求

负压辅助静脉引流调节器一套

| 序号 | 参数要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围：为壁式负压提供精确控制至 15-60mmHg的范围。主要用于体外循环心脏中的负压辅助静脉引流和心脏手术中麻醉废气的清除。 |  |  |  |
| 二、 | 技术参数 |  |  |  |
| 2.1 | 控制器上有一个双向模式选择旋钮，OFF 模式：无引流，REG 模式：预设水平的引流。 |  |  |  |
| 2.2 | 双向模式旋钮上有个专用的 5mm 通风口，可以立刻中断负压，还可以快速为收集回路。 |  |  |  |
| 2.3 | 负压源监测表：可以协助医生或体外循环师快速识别和纠正氧合器回流室密封不严或管路扭曲的问题。 |  |  |  |
| ▲2.4 | 机器自带压力传感器接口，可实现管道压力手术监护屏显，使 VAVD吸入压力可以电子监视器看到，方便手术中人员实时监测。 |  |  |  |
| 2.5 | 静脉引流负压表提供 180 度视野精确读数，无需校准， 并且各推荐负压控制范围均有的独特颜色。 |  |  |  |
| 2.6 | 额外安全装置，提供独立安全解压，可以排出>95 mmHg 的过量负压和>10 cm H2O 的正压。 |  |  |  |
| 2.7 | 控制器的测量精准度达到美国国家标准学会（ANSI）B 级，±5％FS（±3 mmHg）。 |  |  |  |
| 2.8 | 仪器的主要材料为聚碳酸酯，硬质阳极氧化铝，不锈钢，丁纳橡胶和乙缩醛共聚物 |  |  |  |
| 2.9 | 麻醉废气吸入流量计自带具有安全通风口的氧合器用麻醉废气导管（WAGD）组件，并直接连接至膜式氧合器废气排除端口。 |  |  |  |
| 2.10 | 负压辅助静脉引流管路的材料为低密度聚乙烯 (LDPE)和聚氯乙烯 (PVC)，水汽收集罐的清晰度可直观地显示回路中的冷凝。 |  |  |  |
| ▲2.11 | 压力表内部采用蓝宝石专利技术涂层，耐磨、自清洁、耐锈蚀。 |  |  |  |
| 2.12 | 拥有专业的技术支持团队，可提供现场跟台指导及体外循环负压辅助静脉引流的技巧专业培训 |  |  |  |