宁波大学附属人民医院生化免疫流水线轨道及配套附属设备升级项目院内议标公告

- 议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院生化免疫流水线轨道及配套附属设备升级项目 | 1项 | 8万元 |

- 要求：

- 宁波大学附属人民医院检验科现有生化免疫流水线启用于2011年底，其中核心设备生化免疫分析仪主机已于2020年完成升级。目前流水线轨道速度、离心机离心效率以及冷藏区的容量不足，为保证设备稳定运行，需要对上述流水线配套附属设备进行更新升级，现就该项目特邀请各合格投标单位参与；（具体要求见附件1）

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1报价文件；

2.2服务方案；

2.3负责人简历及服务人员配置情况；

2.4服务质量保证书、廉洁承诺书；

2.5同类项目业绩表（提供合同复印件）；

2.6相关资质能力证明文件（企业营业执照复印件、投标代表的法人授权书及身份证复印件、服务资质能力证明文件）；

2.7优于标书的服务承诺；

2.8所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

三、商务条款：

服务时间：中标后60天内完成。

付款方式：项目完成后三个月内付清。

四、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
五、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年2月28日17:00时。

2、本次议标定于2023年3月1日8时50分，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

4、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

宁波大学附属人民医院

2023-2-24

附件1：流水线轨道及配套附属设备（样本处理器）参数

| 序号 | 参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 自动化设备整体要求 |
| 1.1 | 设备须包括自动进样单元，自动出样单元、自动离心单元、自动去盖单元、条形码阅读器以及数据信息管理系统、样本分析系统、轨道及后处理单元。所有功能模块均由轨道连接实现全程自动化。 |
| 1.2 | 样本前处理系统、样本传输轨道、样本后处理系统为同一品牌产品；轨道连接方式为并联式连接。 |
| 二 | 进样单元 |
| 2.1 | 前处理进样单元一台，进样单元容量≥400管，每个进样单元纯进样处理速度≥1400样本/小时。 |
| 2.2 | 架式进样单元能容纳不同规格的样本管进样，包括13x75mm 及 13x100mm 样本管，每次抓取≥5管。 |
| 三、 | 去盖单元 |
| 3.1 | 去盖单元一套，能对识别后的样本自动去盖，能去除多种类型的试管盖。 |
| 3.2 | 每个去盖单元去盖速度≥1000样本/小时。每个去盖单元均具备双脱盖模块设计 |
| 四、 | 离心单元 |
| 4.1 | 配置低温离心机两台，每台离心机速度≥300管/小时。 |
| 4.2 | 离心机机械臂从轨道上单次抓取样品管≥5管。 |
| 五、 | 分类及出样单元 |
| 5.1 | 出样单元一套，每个出样单元容量≥500管 |
| 5.2 | 出样单元分类及出样速度≥600管/小时，可连续出样。 |
| 六、 | 轨道传输系统 |
| 6.1 | 样品管从前处理到分析仪器的传输采用单管传输方式。 |
| 6.2 | 样品管在轨道传输过程中通过RFID技术追踪定位。 |
| 七 | 后处理系统 |
| 7.1 | 后处理系统存储冰箱容量（样本）≥5000管，冷藏存储温度低于8摄氏度，在线冷藏存储器应具备人工提取存储器中已存储样本架的能力。 |
| 7.2 | 配置自动加盖单元，每个加盖单元处理速度≥800管/小时。 |
| 7.3 | 后处理系统支持全科室样本（包括线下样本）管理和存储，可自动定位并调取标本。 |
| 7.4 | 配置二次去盖单元，每个单元去盖速度≥400管/小时, 当样品管从存储单元中取出时可自动去除样品管盖。 |
| 7.5 | 在存储满时能自动报警提示。并可在运行时实时移走存储样本架。 |
| 7.6 | 可以设定自动丢弃过期样本。 |
| 7.7 | 工作电脑按工作要求提供配置清单，配套工作软件终身免费升级。 |
| 八 | 数据管理系统 |
| 8.1 | 能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态、试剂信息。 |
| 8.2 | 免费开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档，并承担相关费用。 |
| 8.3 | 具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。 |
| 8.4 | 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态。 |
| 8.5 | 具有质控管理功能。 |
| 九 | 售后服务要求 |
| 9.1 | 设备验收合格后整机及附件保修≥伍年（包括仪器消耗品），质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |
| 9.2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |
| 9.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用，具体细节由院方定。 |
| 9.4 | 升级：终身免费提供软件升级。 |
| 9.5 | 免费提供每年至少四次的详细设备预防性维护保养计划，免费提供一年一次仪器校准；并提供详细原始记录报告。 |
| 9.6 | 协助院方负责样本处理器区域的实验室设计。 |
| 十 | 所需资料及文件 |
| 10.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）清单，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 10.2 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供。 |
| 10.3 | 提供设备及相应模块的CFDA产品注册证或备案表及各类必要证件（书），不属于医疗器械管理范畴内的提供上级管理部门的证明文件。提供操作手册、维修手册各二套，提供纸质塑封操作规程。 |
| 10.4 | 提供进口产品的投标人必须在投标文件中出具书面承诺：若获中标，负责随产品向招标人提交在中国海关完税凭证的原件，供招标人核对。 |
| 十一 | 安装及技术要求 |
| 11.1 | 安装完成时间：接到院方通知后45天内完成安装 |
| 11.2 | 安装、验收完成前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |
| 11.3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准；以院方验收时间为准。 |

附件2：项目评分表

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2020年1月1日(以合同签订日期为准）以来，同类服务业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。 |
| 技术评议 （65分） | 招标要求响应情况（20分）： 根据投标文件中招标要求与采购服务需求的满足情况进行综合评定，满分20分。 |
|  | 项目方法或方案（15分）： 根据投标人所提供的针对医院的服务方案进行综合评议，满分15分。 |
|  | 组织和实施方案人员配置（15分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织和实施计划、人员配置，包括公司拟派遣人员的专业水平及工作经验等方面进行综合评议，满分15分。 |
|  | 服务成果质量保证及服务承诺（15分）： 根据投标人提供的服务成果质量保证及项目实施期间和实施后的服务承诺进行综合评议，满分15分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（2分） | 对投标企业实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分2分。 |
| 总分 |  |