实时荧光PCR仪技术参数

1技术要求（技术参数和功能）：

1.1、加热冷却方式：帕耳贴半导体加热模块

1.2、升降温速率：≥3.5℃/秒

1.3、温度范围：4℃-99.9℃

1.4、反应后保存：可降温至4℃保存

1.5、控温精确度：±0.25℃

1.6、样品通量：单管、8联管、96孔板，无需适配器

1.7、反应体积：10-100ul

1.8、运行时间： 2小时内完成96孔板40个循环反应

1.9、机械设计：样品无需移动，加热模块及光学检测模块为一体化设计，在整个实验过程中无需上下翻动光学检测模块，确保实验结果的稳定性

1.10、荧光染料支持：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM,NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5

1.11、光源：卤钨灯光源，具备时间监测及自我诊断程序功能

1.12、滤光系统：具备五色光源滤光片结合荧光滤光片

1.13、检测系统：CCD摄像机一次成像，孔与孔之间无成像时间差

1.14、检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，至少具备520nm，550nm，580nm，610nm，650nm这五块滤光片

1.15、实验要求：能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，能进行探针法定量，并可开展CNV研究

1.16、检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度≥99.7%

1.17、线性范围：≥109以上

1.18、检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异

1.19、定量量型：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限定个数据同时进行分析，比对和作柱形图

1.20、分析应用：可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等

1.21、含正版引物与探针设计软件，可进行Taqman MGB探针的设计及合成

1.22、荧光校正软件：设备具有ROX染料荧光校正功能，以消除人工加样产生的物理误差

2配置：

2.1、提供荧光定量PCR主机1套（96孔模块）

2.2 、提供配套电脑工作站1套（系统操作软件1套、引物和探针设计软件1套、荧光校正软件1套）

2.3、提供安装校准试剂盒1套