宁波大学附属人民医院1、2号楼一键报警系统改造项目院内议标公告

## 一、议标品目：

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 1、2号楼一键报警改造项目 | ## 1项 | ## 4.3万元 |

## 二、采购需求及要求：

本部院区1号楼、2号楼的有线一键报警系统安装使用已有15年左右，故障频发，存在安全隐患，现要求把有线一键报警系统更新为无线一键报警系统，系统采用数字扩频无线呼叫技术，呼叫端（按钮）发起呼叫，呼叫信息传到消控室内的显示屏，显示屏会显示具体报警点位信息，并伴有语音播报，主要安装点位为1号楼、2号楼的卫生间，具体改造清单如下：

三、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 追呼应答呼叫端 | 新FSKnb传输，追呼模式：5-300毫秒随机二次发射，消控中心双面显示屏集中显示、与现有的呼叫应答系统互通、手动按键和拉绳报警、呼叫应答两个按键支持应答声音反馈、监控同显示、支持软件或者手机设置参数、发射距离（空旷地）1.5km发射距离，可以穿透5层,待机时间≥3年。 | 台 | 103 |
| 2 | 信号收转控制器 | 配合追呼应答呼叫端使用，支持呼叫二级管理、与现有的呼叫应答系统互通、监控协同、支持多信道。 | 台 | 3 |
| 3 | 超远信号增强器 | 材料：铝合金型材，天线：外置， 电源:DC12V，调频发射(FM)，USB口1个， 内置频道防混功能和定时线路设计 抗温度、湿度变化功能，安全、稳定不受环境变化的影响，稳定工作， 重复利用性强低功率发射，低辐射，环保。 | 台 | 3 |
| 4 | 消控器室双面显示屏 | 尺寸：550mm*190mm*45mm左右，LED双面屏，自动托管其它楼层呼叫信息、供电DC12V6A，调频430接收信号，蓝牙设置参数，自动变换音量，中文、数字显示语音播报，时间日期有，音量0-9级，滚动显示。 | 台 | 1 |
| 5 | 辅料及人工费 |  | 项 | 1 |

四、投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

## 五、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、售后服务承诺；

8、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

六、商务条款：

交货时间：中标后15天内验收通过。

付款方式：项目验收合格后三个月内支付。

售后服务：提供的设备应有1年及以上的免费保修期，如涉及软件升级应提供免费升级服务。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年6月5日17时。项目咨询：郑俊，13957894013。

2、本次议标定于2025年6月6日9时，地点：16号楼2楼218会议室。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2025-6-3

项目评分表：

| 序号 | 招 标 要 求（总分100分） | 公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价价格(30分) 评标基准价=所有有效投标价中的最低报价，基准价的价格分为满分30分，其余投标人报价得分=(基准价/投标报价)×30（保留小数点后两位数）。 |  |  |  |  |
| 2 | 公司业绩（3分） 近3年（2022年1月起）供应商承接过的同类项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件须附加盖公章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 公司服务能力(20分) 根据供应商针对该项目提供的服务人员资质、实力、服务能力等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 4 | 服务实施方案(30分) 根据供应商对本项目的实施计划、项目质量、设备质量、工期等承诺、与院方配合方案等进行综合评议。 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案(17分) 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确服务响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、售后服务保障等）进行综合评议。 |  |  |  |  |