## 项目技术要求：

| 序号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 清洗流程登记 |
| 1.1 | 通过非接触式RFID技术，获取每条内镜测漏、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各步骤的实时数据记录。 |
| 1.2 | 采集相关设备信息、操作人员信息和诊疗间病人信息并将相关数据记录系统中。 |
| 1.3 | 记录每次消毒液浓度测试检测人和检测结果信息，并对测试纸拍照存档。 |
| 1.4 | 管理镜子维修情况，记录每个镜子每次的维修信息（维修原因、维修时间、返回时间等），并对维修报告拍照存档。 |
| ▲1.5 | 记录每次消毒液更换时的设备、消毒液信息和更换人信息以供备查，可根据不同消毒液类别，对各个消毒槽或洗消机设置浸泡次数过半或消毒液天数过半提醒，以确保消毒灭菌的效果；可回溯每次消毒液更换后镜子消毒根数，以确保消毒液合理使用节约科室成本。（提供截图佐证） |
| 1.6 | 可在系统上登记送供应室灭菌的内镜灭菌条码编号以及效期等信息，并对灭菌包拍照存档，且灭菌包拥有独立监控界面。 |
| 1.7 | 登记后的维修中内镜和当日已使用未测漏内镜可在监控界面直观显。（提供截图佐证） |
| 2 | 清洗预警（提供截图佐证） |
| 2.1 | 支持洗消间电视显示器语音播报显示当前洗消间洗消数据，支气管镜、胃肠内镜监控界面独立显示。 |
| ▲2.2 | 清洗步骤的清洗时间小于预定值，警报提示，并有颜色标识。 |
| 2.3 | 监控界面所有信息为可视化动态显示。 |
| 2.4 | 显示内镜当前的清洗状态以及洗消点定位。 |
| 3 | 清洗方式 |
| 3.1 | 支持手工清洗、机洗（兼容）。 |
| 3.2 | 手工清洗，可设置清洗时的清洗步骤。 |
| 4 | 使用登记 |
| 4.1 | 记录使用过程中，使用开始时间、使用结束时间、医生、护士、内镜、检查台、病人信息等。 |
| ▲4.2 | 确保安全，内镜在诊间未被使用与被使用在监控界面应有明显颜色标记。（提供截图佐证） |
| ▲5 | 使用预警（提供截图佐证） |
| 5.1 | 内镜消毒不合格，或未消毒，不允许给病人使用，警报提示。 |
| 5.2 | 当洗消流程错误时，洗消间实时语音播报错误情况并提示正确操作步骤；当时间不够时，实时提示当前流程剩余所需操作时长。 |
| 5.3 | 追溯系统可根据医院院感要求设置各洗消流程顺序以及各流程必要时间。 |
| 6 | 清洗记录查询 |
| 6.1 | 数据记录界面，记录每条洗消记录的关键信息，详细信息可选择性查看，包含了步骤名称、时间、清洗人等信息。 |
| 6.2 | 机洗可查询一定时间段内各机器洗消数量分布。 |
| 6.3 | 可查询一定时间段内各镜种的洗消数量。 |
| 6.4 | 显示每个清洗步骤的清洗时间、耗时、洗消人员工号等。 |
| 7 | 内镜回溯 |
| 7.1 | 回溯每个内镜所有的清洗、使用记录。 |
| ▲7.2 | 显示内镜当前的清洗状态以及洗消点定位。（提供截图佐证） |
| 7.3 | 可查看和管理所有内镜的状态和当前位置。 |
| 8 | 数据查询统计与管理 |
| 8.1 | 病人使用查询：根据病人信息，查询病人的内镜使用信息，对接内镜报告系统，获取病人、医生、操作护士等信息。 |
| 8.2 | 内镜使用查询：可查询每个内镜有多少病人使用，及使用的详细信息。可查询一段时间内，有多少病人使用内镜，及使用的详细信息。 |
| 8.3 | 清洗工作量统计：查询一段时间内，清洗护士洗消工作量。 |
| 8.4 | 设备信息、内镜、清洗设备、读卡器，洗消人员信息的录入和查询。可对内镜洗消量、员工工作量、诊疗量等数据进行统计。 |
| 8.5 | 可填写各项监测记录。 |
| 8.6 | 简易的内镜卡和人员卡维护界面，方便科室自主增加修改内镜卡和人员卡。 |
| 8.7 | 系统支持多院区管理，多院区可按统一标准执行。 |
| 9 | 镜房管理（提供截图佐证） |
| 9.1 | 支持管理内镜库房信息，记录内镜进出储镜柜时间并设置各储镜柜有效期，出柜时超出有效期则语音提示并在诊疗间拦截使用。 |
| 9.2 | 支持内镜库房独立监控界面，可在镜房显示且语音播报内镜出入记录。 |
| 10 | 系统集成与网络安全 |
| ★10.1 | 与浙江省医疗机构传染病防治依法执业合规平台对接。与医院内镜系统以及HIS系统对接。 |
| 10.2 | 支持诊疗间刷内镜卡时智能判断当前镜子洗消流程是否合格，若不合格则弹窗提示，并显示不合格原因。 |
| 10.3 | 可设置采集模块白名单，保障医院网络数据安全 |
| 10.4 | 支持采集医院现有全自动洗消机实时运行数据并记录到追溯系统中。 |
| 10.5 | 在医院信创硬件平台建立后，支持将系统迁移至信创系统，软件系统需满足国家信创操作系统、服务器、CPU适配要求。（提供信创适配证书佐证） |

注：带★号的参数不能偏离，否则作无效标处理。