宁波大学附属人民医院采购内镜组合塔等设备院内议标公告

一.品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜组合塔 | 5套 | 一套组合塔包括:单臂内镜塔和显示器臂，主体材料采用高强度铝合金型材，表面处理采用静电喷涂，吸顶式安装； 一、单臂内镜塔要求: 1、横臂活动范围（半径）：≥700mm； 2、水平旋转角度：≥0-340°，横臂和终端箱体可独立水平旋转或联动水平旋转； 3、配置机械阻尼或气动刹车制动装置； 4、终端箱体采用多腔体设计实现气电分离、强弱电分离；隐藏式线缆敷设设计； 5、仪器平台4层：铝合金整体平台，平台尺寸≥500*550mm，两侧带嵌入式边轨；第一层仪器平台带控制手柄，第二层仪器平台带键盘抽屉，第四层仪器平台带抽屉1个； 6、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个、二氧化碳1个；要求：a、活动防护盖；b、德标；c、插拔次数2万次以上；d、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 7、内藏式电源控制箱1个：内配总电源开关1个，电源插座9个（220V/10A）,1个（220V/16A），高频专用插座1个（220V/10A），等电位接地端子2个 8、内藏式弱电转接板1套：网络接口2个（RJ45），BNC 2个，SDI接口 2个，S端子2个 9、双关节臂内镜挂钩1套：同时挂2条内镜，挂架可拆卸清洗、消毒；内镜电缆挂架1套，可悬挂 2 条内镜电缆，挂架可拆卸清洗、消毒。 二、显示器单臂要求： 1、二段式旋转臂活动范围（半径）≥1700mm；平衡臂活动范围≥900mm； 2、水平旋转角度≥0～340°； 3、升降高度≥800 mm； 4、配置机械阻尼或气动刹车制动装置； 5、承载重量：≥15kg 6、配置BNC接口1个、电源线及插头1个 三、保修不小于5年。 | 20万元 |
| 2 | 一氧化氮呼气分析仪 | 1台 | 1、用于测定呼出气一氧化氮浓度，评估气道炎症类型和水平。支持大气道、小气道、上气道联检，且同一患者联检只消耗一次耗材。 2、测量方式组成：在线测量、离线测量、潮气测量 3、一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO; 4、测定范围：1-3800ppb; 5、示值误差:当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%; 测量结果重复性≤5%; 6、检测时间：≤60秒 7、打印方式可多种选择,可满足不同场景检测出具相应报告; 8、具备训练模式：患者可通过训练模式进行呼气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。 9、保修不小于5年。 | 2万元 |
| 3 | 眼科超声雾化机(云龙、白鹤分院) | 2台 | 1、用于干眼症的辅助治疗，有眼科适用范围； 2、雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值≤3μm，其误差≤±25%，直径小于5μm的雾粒百分比（体积分布）≥50%； 3、送风量、雾化量可调，有定时功能，时长≥120min 4、具有缺水、积液、超温、送风故障等提示报警功能，并同时停机 5、正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权） 6、配制氧机，最大氧流量：≥3L/min，最大流量下的氧浓度：≥93%±3%。 7、保修不小于5年。 | 7万元 |
| 4 | 耳鼻喉科综合治疗台（瞻岐分院） | 1台 | 一、整机结构 1.采用一体化或模块化紧凑设计。 2.台面：耐磨、耐腐蚀、不渗透、不粘油、高硬度、耐热、抗冲击、易清洁消毒。 3.底部配备带锁定装置的静音万向轮 4.亮度：连续可调，最高亮度需满足深部腔道（如鼻咽部、喉部）照明需求。 5.光源配备即时热插拔LED模块，LED寿命≥50,000小时，易于更换。 二、负压吸引系统： 1.真空度：可调范围宽，最高真空度≥0.075MPa。 2.抽气速率：≥25 L/min。 3.负压调节：旋钮或按键式，精确易调。 4.储液瓶：透明、耐腐蚀，容积≥1000ml，带防溢流保护装置，易于拆卸、清洗、消毒。 5.吸引管道：防逆流设计，管道系统无死角，易于清洁消毒。 三、喷雾系统： 1.医用压缩空气雾化（优选）或电动雾化。 2.药物杯容量：≥10ml。 3.喷雾量及压力可调节。 4.喷雾头可拆卸，可高温高压消毒或提供一次性无菌喷雾头。 5.器械接口：提供标准接口，方便快速连接各类耳鼻喉科检查治疗器械（如枪状镊、吸引管、喷头、活检钳、电凝笔等）。 6.器械挂架：配备稳固、易取放的器械挂架或放置架。 四、器械盘/工作台： 靠近医师操作侧，高度适中，材质耐腐蚀、易清洁， 高度或角度可调，表面易于擦拭消毒。 五、配置要求： 主机单元1套、电动升降诊疗椅1把、器械盘/工作台1个、标准附件包1套：冷光源导光束：≥1条、负压吸引瓶：≥1个、吸引管（手柄+软管）：≥1套、喷雾头：≥1个、喷雾用连接管：≥1条、器械挂架：1套。 六、保修不小于5年。 | 3.5万元 |

二．投标人资格要求:

1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。

三．投标要求:

1、希望有资质和实力的供应商参与投标；

2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

2.1营业执照复印件；

2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；

2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；

2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；

2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；

2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；

2.10 售后服务承诺及培训计划；

2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2025年7月28日8时。

4、本次议标定于2025年7月28日9时，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。

5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四.评标方法

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五.商务条款

交货方式：按院方实际需要供货。

交货时间：接院方通知30天内全部安装调试完成。

付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。

售后服务：按要求提供免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。

技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。

宁波大学附属人民医院

2025年8月8日

项目1、3、4评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |

项目2评分表：

| 评分项及分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 设备价格分（10分）： 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
|  | 试剂耗材价格分（20分）： 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人提供的自2022年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品销售业绩进行评定，1份合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。 |
| 技术评议 （45分） | 对设备基本要求的技术响应（15分）： 根据投标产品的参数对议标品目设备的基本要求的满足情况进行综合评定，满分15分 |
|  | 配置完整性（10分） 根据各投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分10分。 |
|  | 性能先进性（10分） 根据各投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分10分。 |
|  | 功能适用性（10分）： 根据各投标人提供的设备功能适用性进行评定，满分10分。 |
| 售后服务要求（17分） | 售后服务承诺和质保期方案（10分）： 根据各投标人的质保期和服务承诺方案（包括详细的售后服务方案、质保期、并明确质保期后的维修费用、响应时间、维修时间、售后服务优惠承诺、配件及耗材优惠、售后服务保障及售后服务机构的综合实力等）进行评定，满分10分。 |
|  | 使用年限（5分）： 根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。 |
|  | 培训技术服务（2分）： 根据各投标人的培训方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评定，满分2分。 |
| 优于招标文件的承诺和建议（5分） | 根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。 |
| 总分 |  |