肺功能测定仪采购需求

| 序号 | 详细技术需求及服务需求 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 产品总体要求 | / |
| 1.1 | 产品用途：用于呼吸慢病筛查、术前评估、职业病体检及社区门诊的常规通气功能（FVC、SVC、MVV）检测，设备需支持院内床旁移动及外出携带。 |  |
| 1.2 | 产品符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 二． | 检测参数 | / |
| 2.1 | 肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。 |  |
| 三、 | 技术性能/指标 | / |
| 3.1 | 测试模式：包含FVC(用力肺活量)、VC（慢肺活量）、MVV（最大分钟通气量）、支气管舒张试验。 |  |
| 3.2 | 传感器技术：采用非网筛式流量传感器，无内置加热丝，不受水汽凝结影响。 |  |
| 3.3 | 用力肺活量（FVC）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内 ，准确性：±2.5％或±0.050L（取其大者），重复性：≤2.5％或≤0.050L（取其大者）, 检测灵敏度：≤15mL/s。 |  |
| 3.4 | 用力呼气流量峰值（PEF）：正常使用时，肺功能测定仪的测量范围在（0-16L/s）内，准确性为±5.0％或±0.17L/s（取其大者）；重复性为≤5.0％或≤0.15L/s（取其大者）。 |  |
| 3.5 | 气流阻力：≤ 0.30kPa/(L/s) @12L/s |  |
| 3.6 | 频率响应：≤ 12% 或 ≤ 0.25 L/s（取较大值） |  |
| 3.7 | 呼吸频率：测量范围0-50次/分钟，准确性：±3.0%或±1次/分钟，正常使用时，测量范围在250 L/min内，准确性：± 10.0％ 或 ± 15 L/min（取较大值） |  |
| 3.8 | 可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），FVC测量中支持专业模式、动画模式，包含多种肺功能预计值参数。 |  |
| 3.9 | 标配一次性抗菌病毒过滤器，过滤效率 ≥ 99%。 |  |
| 3.10 | 检查结束后智能推荐可接受度高的测量曲线。依据ATS/ERS自动计算质控评级。 |  |
| 3.11 | 具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)，并进行BTPS自动修正功能，包含容量定标、线性验证，并形成质控报告。 |  |
| 3.12 | 便携式设计，方便携带及床旁使用；仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。 |  |
| 3.13 | 集成扫码读取功能，方便临床操作，提高效率； |  |
| 3.14 | 仪器自带热敏打印功能，支持多种打印方式，包括USB、WIFI、云服务打印等； |  |
| 3.15 | 支持检测结果统计及报告和表格形式导出。 |  |
| 3.16 | 集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；提供账号及密码管理，基本信息配置，版本升级、预计值选择等。 |  |
| 3.17 | 随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置； |  |
| 3.18 | 可升级AI智能辅助判读功能，提高肺功能质控和判读水平；可根据需求，扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统 |  |