心肺复苏机

| 序号 | 采购要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《2020AHA 心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016 中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 |  |
| 2 | 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。 |  |
| 3 | 驱动方式：电动电控。 |  |
| 4 | 机械结构：刚性固定结构，确保有效的按压深度。 |  |
| 5 | 按压频率：至少 100-120 次／分钟可调。 |  |
| 6 | 按压深度在至少在0-6cm范围内可调。 |  |
| 7 | 按压释放比:50%±2%，按压比1:1。确保胸腔完全回弹，胸腔上无负重。 |  |
| 8 | 按压通气模式具备：15:2 按压模式、30:2 按压模式、连续按压模式。 |  |
| 9 | 通气时间：在 15:2 及 30:2 模式下，通气停顿时间不大于 3 秒。 |  |
| 10 | 具有辅助通气报警功能，提示救护人员通气及通气时间。 |  |
| 11 | 工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压。 |  |
| 12 | 气道开放垫可使病人气道充分打开，便于病人的通气处理。 |  |
| 13 | 工作时间：新电池充满电情况下，电池最大运行时间≥60 分钟。交流电接入状态下，可持续工作无间断；同时给予电池充电。（需提供注册检验报告证明） |  |
| 14 | 适用胸廓范围：支持最大胸宽≥45cm，支持胸骨高度范围14cm-30cm，使用不受患者体重限制。 |  |
| 15 | 紧急暂停功能：急救时发生需暂停情况下，可暂停、停止按压或关闭主机。 |  |
| 16 | 保修≥5年 |  |