无创咳痰机参数要求：

| 序号 | 采购要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能和用途：通过振动排除呼吸道分泌物 |  |
| 2 | 可用于改善患者肺部血液循环状况 |  |
| 3 | 治疗单元振幅≤4mm |  |
| 4 | 治疗单元振动强度(加速度)＜120m/s2（需要提供：使用说明书或产品技术要求） |  |
| 5 | 治疗单元振动频率范围≥10Hz~60Hz，至少每5Hz一档可调 |  |
| 6 | 至少具备三种输出模式 |  |
| 7 | 治疗单元具备在X、Y、Z三个轴向上同时振动,（需要提供：使用说明书或彩页证明文件） |  |
| 8 | 全自动排痰,无需人员持续操作的背部仰卧位排痰（需要提供使用说明书或彩页证明文件） |  |
| 9 | 治疗时间范围：≥5~60分钟，档位数≥10档 |  |
| 10 | 治疗板非一次性耗材，可用75%酒精擦拭消毒（需要提供使用说明书证明文件） |  |
| 11 | 设备正常工作状态下，噪音≤60dB(A) |  |
| 12 | 支持运行状态下调节其频率、模式、时间等参数，无需暂停操作 |  |