宁波大学附属人民医院熏蒸治疗仪等部分医疗设备院内议标公告
一.品目：
	序号
	项目名称
	数量
	采购内容及要求
	最高限额

	1
	熏蒸治疗仪
	1台
	1、双通道，可分别进行功能设置；
2、保温及治疗功率多档可调
3、加温快，药液从常温加热到工作温度≤15min
4、治疗时间至少1-60min可调
5、具备双重防干烧功能：低液位报警及超温保护功能。
6、具有声音提示功能，可提示治疗结束、预热达到设定温度及缺液等状态。
7、具备皮肤温度和药液（蒸汽）温度实时显示功能，具备皮肤超温提示。
8、具有多重独立可靠的超温保护机制。
	2.8万

	2
	无影灯
	8台
	五台单头手术室无影灯:
1.采用冷白暖白两色LED冷光技术，每组LED光源具有单独的透镜聚光。
2.采用超薄型灯头设计，灯头直径≥60cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤13Kg
3.灯头一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，灯头玻璃一体化弧面设计，避免无效眩光
4.灯头防水防尘等级≥IP55
5.斑直径≥5级可调，
最小光斑直径d10≤150mm，光斑均匀性：d50/d10≥56%。（提供检测报告证明）
6. 手术灯偏置单遮板深腔无影率≥65%，双遮板深腔无影率≥50%。（提供检测报告证明），
7. 显色指数Ra≥ 95
8.悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，灯头绕 小C 臂旋转范围：无限位
9.手术灯具备抗频闪功能
三台治疗室小型无影灯:
1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光
2.采用超薄型灯头设计，灯头直径≤28cm，厚度≤6cm，带小C臂单灯头重量≤2.5Kg。
3.灯头一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，灯头玻璃一体化弧面设计，避免无效眩光.
4.手术辅助照明灯中心照度≥70,000Lx。
5.照明深度要求：20%光柱深度：≥1500mm，60%光柱深度：≥1100mm。
6.光斑直径≤170mm。
7.光斑均匀性：d50/d10 ≥50%。
8.色温≤4500K。
9.显色指数Ra ≥96。
	28万

	3
	吊塔
	4台
	1、吊塔主体材料为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010标准，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%。
2、吊塔外壳涂膜附着力达到最高等级0级，吊塔外壳在经过100H中性盐雾试验后外观评价达到最高等级10级。
3、吊塔最大安全承重≥250Kg。
4、基础架平缓施加荷载至10000N.m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.3°。
5、吊塔关节轴承可在额定载荷下，运行次数≥12万次。
6、医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。
7、吊塔所有气体终端和接头为德标制式，各种气体终端均为不同颜色和不同形状，金属外壳，与吊塔同品牌，终端表面激光打印同品牌logo，非标贴黏贴，具有原位待接通状态功能，可带气维修，同时气体终端在正常情况下，符合GB/T42062-2022风险管理程序要求，并提供10万次插拔测试证明。
8、吊塔在正常工作过程中噪声≤ 35dB（A）。
9、吊塔外观件可耐受以下消毒剂：戊二醛 2%、乙醇 70%、双氧水 3%，不发生变色开裂等外观破损现象。
10、抽屉滑轨隐藏式设计。
11、吊塔外观件具有耐黄变性能，可耐受紫外线照射。
	12万

	4
	美敦力气动手术系统保修
	1台/年
	设备型号美敦力PM100，保修一年，包含修复已发生故障的部件：铣刀轴承、磨头轴承、涡轮叶片等
	6.5万


二．投标人资格要求:
1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。
3、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、本项目不接受联合体投标，实行资格后审。
三．投标要求:
1、希望有资质和实力的供应商参与投标；
2、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章，格式见附件1）：
2.1营业执照复印件；
2.2生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；
2.3产品医疗器械注册证（如需）、医疗器械产品注册登记表及附表（如需）；
2.4相关品牌产品代理授权书（复印件）；
2.5投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
2.6提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；
2.7产品质量保证书、廉洁承诺书；
2.8投标一览表及投标报价表，配件及耗材报价表；
2.9投标产品业绩（提供合同复印件）；
2.10 售后服务承诺及培训计划；
2.11 标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
[bookmark: _GoBack]3、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心报名，联系人：姚老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年5月26日17时。报名成功后请按时参加现场议标，如有特殊情况无法参加的向我院采购中心报备。
4、本次议标定于2026年5月27日8时45分，地点：宁波市百丈东路251号，宁波大学附属人民医院16号楼2楼218会议室。
5、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
四.评标方法
本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
五.商务条款
交货方式：按院方实际需要供货。
交货时间：中标后接院方通知30天内全部安装调试完成。
付款方式：设备安装验收合格3个月内支付。
售后服务：按要求提供免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。
技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。
宁波大学附属人民医院
2026年5月21日


项目评分表：
	评分项及分值

	价格分
（30分）
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。
参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。
其他投标人价格得分按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100。
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	业绩（3分）
	根据投标人提供的自2023年1月1日(以合同签订日期为准）以来，投标产品与不同的最终用户签订的销售合同进行评定，1份合同得1分，满分3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章。

	技术
服务
评议
（62分）

	技术功能符合情况：（25分）：
根据投标产品的参数对“采购内容及要求”中各参数的符合度，对投标产品的满足情况进行综合评定，满分25分

	
	配置完整性（4分）
根据投标人提供设备的配置是否满足采购人需求进行评定，满分4分。

	
	性能先进性（15分）
根据投标人提供设备的品牌、性能在同类产品中的先进性进行评定，满分15分。

	
	供货方案（2分）：
根据投标人提供的供货方案进行评议，包含：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。满分2分。

	
	安装与验收方案（2分）：
根据投标人提供的安装与验收方案进行评议，包含：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案等。满分2分。

	
	质保期方案（5分）：
根据投标人的质保期方案进行评议，包括：①质保期年限；②质保期内定期服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置；⑤质保期内故障解决方案等，满分5分。

	
	维修成本（2分）：
根据投标人提供的所投设备的维修成本方案进行评议，包含：①提供的质保期外保修价格；②配件价格、维修服务费；③维修质量的保障措施等。满分2分。

	
	使用年限（5分）：
根据各投标人确认设备的使用年限进行评定，满分5分。

	
	培训服务（2分）：
根据投标人的设备操作和维护培训方案进行评议，包括：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数；④培训场地安排等。满分2分。

	优于招标文件的承诺和建议（5分）
	根据各投标人实质上优于招标文件的承诺和有价值的建议由评委评定。满分5分。

	总分
	



