技术条款响应（偏离）表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本性能要求 |  |  |
| 1.1 | 用途：适用于眼科、神经外科、脊柱外科、耳鼻喉科等外科手术。 |  |  |
| 二 | 技术参数、配置及功能要求 |  |  |
| 2.1 | 主机采用射频技术，单、双极最高输出频率≥4MHz |  |  |
| 2.2 | 主机具有切割、凝血、消融三功能为一体功能 |  |  |
| 2.3 | 工作温度低，热损伤少，伤口愈合好 |  |  |
| 2.4 | 具有自动射频输出，可避免组织过度电凝造成的组织碳化、粘连 |  |  |
| ▲2.5 | 具有双极切割和凝血功能 |  |  |
| 2.6 | 自动射频输出：可以通过数字化技术并侦测组织电阻变化，切割、凝血及消融时可跟据组织的阻抗不同，自动调整输出，提供理想的手术效果 |  |  |
| 2.7 | 单极、双极、射频消融模式最高输出功率≥80W |  |  |
| 2.8 | 射频双极电凝具有自动停止功能，凝血成功时，能量输出自动停止，并可设定所需要的秒时间自停。从而避免过度电凝产生的组织碳化、粘连 |  |  |
| 2.9 | 双极凝血具有自动启动功能，可不需要脚踏即可启动双极凝血模式，并可预设所需的秒时间自动启动 |  |  |
| 2.10 | 在双极电凝模式下可调节工作周期0.2秒-60秒范围内进行设定 |  |  |
| 2.11 | 具有开机自检及数字化错误检测功能 |  |  |
| 2.12 | 精确凝血模式输出可以以0.5瓦为单位调节，满足精细电凝需求 |  |  |
| 2.13 | 具有≥3种射频双极切割模式 |  |  |
| 2.14 | 具有双极虚拟电流声音反馈功能：通过不同声音反馈出双极应用过程中RF电流的变化情况，满足特定手术如消融手术时的需要 |  |  |
| ▲2.15 | 可预设储存≥4种操作程序，方便不同手术的模式和功率切换 |  |  |
| 2.16 | 所有型号双极电凝镊镊尖整体采用合金不粘连材料，非电镀和涂层 |  |  |
| 2.17 | 镊身表面有绝缘层，有耦合装置，保障镊尖更好闭合 |  |  |
| 2.18 | 镊尖表面有显微不平整构造和更垂直的切面，手术中更精准的抓取和更好夹持力 |  |  |
| 2.19 | 每把双极电凝镊尾端有不同颜色标记代表不同镊尖规格 |  |  |
| 2.20 | 双极电极导线、单极手柄及消毒盒均可高温高压消毒 |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |
| 3.1 | 设备数量： 1套 （包含但不限于：手术系统主机1台、脚踏开关1套、负极板导线1根、单极手柄2个、双极镊2把（直型、刺刀型各1）、双极导线2根、精细针型电极1根、精细弯针型电极1根、弯头型电极1根、专用台车1台、镊子消毒盒2个、电极消毒盒2个） |  |  |
| 3.2 | 列出详细的设备配置清单，并提供所有选配件和必备附件及消耗品的价格清单（包含规格型号、价格，并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中； |  |  |
| 3.3 | 标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供； |  |  |
| 3.4 | 供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中； |  |  |
| 四 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年（附厂家或总代证明） |  |  |
| 4.2 | 提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并包含首次故障维修费用，提供具体保修方案和价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |  |
| 4.3 | 维修响应时间：2小时内响应，24小时内到场维修（包括节假日），提供24小时维修电话和厂家维修点地址，提供消耗品和质保期后常用零配件的供应价格与折扣，按实际售价7折或更优折扣提供，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用。如在报修48小时后仍无法修复，需提供备用设备。 |  |  |
| 4.4 | 保修期外维修付款须做到先维修后付款； |  |  |
| 4.5 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，并保证零配件8年以上的供应期。 |  |  |
| 4.6 | 质保期内免费提供一年2次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。 |  |  |
| 4.7 | 5年内设备软件免费提供升级，用户享有软件的终生使用权。 |  |  |
| 4.8 | 免费提供培训: 现场操作培训,并提供设备工程师维修培训（人员不少于2名），提供详细的培训计划。 |  |  |
| 4.9 | 免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料 |  |  |
| 4.10 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件 |  |  |
| 五 | 其他要求： |  |  |
| 5.1 | 若投标人所投产品为进口设备，提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表，承诺交货时提供海关、商检等相关文件。若投标人所投产品为国产设备，提供国内医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |  |
| 5.2 | 特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告 |  |  |
| 5.3 | 提供安装条件：如水、电等要求，提供设备外观尺寸图纸和安装参数，详细说明 |  |  |
| 5.4 | 提供各类必要证件（书）,全套设备必须为全新。 |  |  |
| 5.5 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。 |  |  |
| 5.6 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |  |
| 5.7 | 提供近3年同机型用户名单、联系电话 |  |  |
| 5.8 | 装机现场提供操作手册、维修手册，并提供操作规程电子版和纸质版 |  |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |  |
| 6.1 | 交货期：合同签订后60天内到货。到货后接采购单位通知5天内安装并调试完成。 |  |  |
| 6.2 | 安装地点：采购方指定地点。 |  |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 6.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |  |
| 6.5 | 安装验收前产生一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标商提供。 |  |  |
| 6.6 | 安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收。 |  |  |
| 6.7 | 培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料 |  |  |

★为否决性指标，▲为重要指标