细胞学图文报告系统功能要求
一、细胞图文报告系统技术要求
	模块
	系统功能和性能描述

	标本接收模块
	1，支持条码枪录入、手动录入两种录入方式，可连续扫码录入。

	
	2，管理病人信息，标本信息，对于急诊，门诊，住院部等不同送检标本有不同的流程管理模式。

	
	3，支持对多种标本类型进行管理，如骨髓细胞、外周血细胞形态学检查，胸腹水、脑脊液、肺泡灌洗液、关节腔液、尿液等。

	显微成像模块
	1，可将镜下细胞视图实时呈现在系统界面中，电脑显示器中呈现的细胞图与镜下观察的细胞色彩一致、不失真。

	
	2，支持实时拍照，一键保存。

	
	3，支持视频录制，大于10分钟。

	
	4，支持批量导出照片以及视频回放。

	
	5，报告可直接选用所拍摄的照片。

	
	6，可同时观察多组细胞图像，支持多张图片景深合成，可拼接细胞高清大图。

	
	▲7，像素要求≥4500万像素。

	
	8，图片编辑：支持对抓取的图片进行标注说明，包括文字标注，数字标注，日期标注、水印标注等多种标注形态自由选择。

	报告模块
	1，可自定义配置检验项目。

	
	2，支持报告单的预览、打印；支持发布临时报告（水印版）；支持报告撤回，且可监控再次发布报告的状态。

	
	3，支持不同标本类型的报告模版，支持报告模版个性化定制。

	
	4，诊断意见可保存建库，方便不同医生使用。

	
	5，报告审核支持单个或批量审核。

	
	▲6，与医院LIS、HIS、EMR、集成平台等系统互联互通。 

	
	▲7，支持报告签发时的数字签名。

	
	8，支持典型病历的导出，建立档案。

	病例查阅模块
	1，查询、统计功能：支持多种条件（如科室、姓名、时间、疾病种类等）查询统计，能够方便快捷的查找到相应的报告并统计工作量。

	
	2，统计功能：检查工作量统计、送检科室统计、送检医师统计、阳性率统计等。

	
	3，数据日志管理与操作追溯：支持修改内容通过日志记录，操作记录可追溯，满足ISO15189管理要求，并减少多人操作可能造成的争议。

	
	4，数据库备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能，可设定数据自动备份，备份的时间和频率可自定义，支持网络备份，以便出现故障时及时恢复。

	
	▲5，MDT多学科会诊，实验室报告结果查询：支持LIS连接，可快速查看某病人当前病程记录和所有项目结果，项目数据之间可直观对比分析。

	配套外设模块
	1，提供快捷拍照按钮：支持无鼠标快捷拍照功能，无需多次离开显微镜视野拍照；

	
	2，细胞计数器：计数到一定数目时，弹出提醒框并有语音提示，帮助使用人正确计数。

	
	3，细胞计数器抓拍功能：在操作显微镜同时快捷键抓拍细胞，并保存到文件夹。

	
	4，外周血细胞计数分析：能对外周血中常见的5种主要细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞进行技术分析，若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血各种细胞输入电脑，立即能显示出各种细胞百分率及细胞总计数、各种细胞个数等指标，速度快、方便、正确，并且可直接同步图文报告软件。

	
	5，细胞计数器采用细胞分类及手指操作习惯进行设置细胞按键，操作计数简单。

	网络接口模块
	▲1，图文报告系统与lis系统、his系统、emr系统、集成平台等，数据互联互通。

	
	2，支持服务器版本，一机多点位使用。

	
	3，支持远程专家会诊接口。

	
	4，支持数据上传临检中心。

	诊断辅助模块
	1，专家知识库辅助诊断系统：系统有各种有形成分的“结果描述”模版，如红细胞、血小版、白细胞、疑似肿瘤细胞、细菌、真菌等有形成分。

	
	2，“提示建议”模版库：对镜下可见细胞，可疑疾病诊断意见描述等，提供专家模版。

	
	3，支持模版自定义配置，可对模版进行增删改查操作。

	
	4，可自定义参数，如骨髓粒红比设置参数后，系统可自动获取检验项目数据填入等，同时支持诊断数据库定期更新。

	
	[bookmark: _GoBack]5，图片比对功能: 提供双视图窗口，对比镜下图和典型图库，提示关键有形成分的形态特征，辅助异常细胞识别与判断。

	细胞学
示教考试模块
	1，提供室间质评的示教系统，包括血细胞、寄生虫、尿沉渣子模块。

	
	2，提供200个数字化玻片全景细胞形态学图库，数字化玻片全景图可自由缩放，结合全国专家病例库的病史资料，模拟真实诊断，训练诊断思路，提供细胞学检验诊断能力。

	
	3，考试系统具备教师端、学员端两个独立界面。

	
	4，教师端支持多种组卷方式，可从题库中自由选取题目、生成答卷；可随意增加题目、题库，减少教师工作量。

	
	5，在线考试系统，题库组卷,一键发布考试,扫码即考;考前身份核验,考后答案解读,智能防作弊系统，全面提升在线考试专业性及严谨度。

	
	6，海量题库训练，包含外周血、骨髓、尿沉渣、寄生虫、胸腹水、肺泡灌洗液、脑脊液等内容。

	远程会诊模块
	1，支持开通远程会诊功能。

	
	2，医院将患者的相关信息、数字图文情况上传发送到指定的专家端进行会诊。

	
	3，专家端接收到医院提交的患者病例信息后，对病例进行诊断；会诊后将诊断意见返回给发出端医院。

	服务及实施
	提供不少于5年的免费维保服务。



二、医用照像机技术要求
	指标项
	技术参数

	成像性能
	1、最高分辨率：≥5440×3648。

	
	2、帧率要求：
5440×3648分辨率下：≥15fps
2736×1824分辨率下：≥50fps
1824×1216分辨率下：≥60fps

	
	3、曝光时间：支持0.1ms-15s连续可调。

	
	4、曝光模式：支持自动曝光、手动曝光、区域曝光三种模式。

	
	5、增益范围：支持1x-10x连续可调。

	
	6、白平衡控制：支持自动白平衡、区域白平衡、RGB手动调节白平衡。

	接口与图像格式
	1、镜头接口：标准C-mount接口，兼容常规工业镜头。

	
	2、数据接口：USB3.0高速数据接口，保证数据传输稳定性。

	
	3、图像格式：支持RAW、JPG、BMP、PNG、TIF等多种常用图像格式。

	功能要求
	1、具备水印功能，可自定义添加文字/图案水印。

	
	2、支持摄像功能，可录制不同分辨率的视频。

	
	3、内置测微尺功能，可实现图像内尺寸测量。

	
	4、支持多图对比功能，可同步对比多张图像。

	
	5、具备景深合成功能，可合成大景深清晰图像。

	
	6、支持拼接大图功能，可将多张局部图像拼接为完整高清大图。

	服务及实施
	投标产品为全新原厂正品、未拆封、全新未使用，符合国家质量标准。

	
	整机原厂质保不少于5年整机质保、上门售后服务。

	
	供应商免费送货上门、安装、调试、兼容性测试，确保整机及外接设备正常使用。

	
	提供7×24小时技术咨询服务，故障及时响应，保障业务连续性。

	
	所有参数均为最低配置要求，投标人所投产品参数不得低于招标要求。



三、配套终端（1个专业终端、1个条码枪）技术要求
	
	项目
	技术规格

	专业终端
	处理器
	Intel Core i7-10700或同等及以上性能处理器。

	
	内存
	≥16GB DDR4。

	
	硬盘配置
	≥1TB机械硬盘 + ≥128GB固态硬盘（双硬盘）。

	
	显卡
	配备独立显卡，独立显存≥2GB。

	
	网络
	≥2个千兆以太网网卡。

	
	扩展接口
	前置、后置配备多组USB、音频接口，满足外接设备扩展使用。

	
	散热电源
	原厂标配足额电源、静音散热系统，支持7×24小时稳定运行。

	
	系统兼容性
	支持正版Windows操作系统、办公软件及图像采集设备软件稳定运行。

	
	显示器屏幕尺寸
	≥27英寸。

	
	显示器分辨率
	≥2560×1440（2K）。

	
	显示器支架功能
	支持升降、俯仰调节，人体工学支架设计。

	
	显示器护眼功能
	支持低蓝光、无频闪护眼模式。

	
	显示器视频接口
	具备DP、HDMI接口。

	
	显示器外观工艺
	三边窄边框设计，适合办公及专业图像显示。

	
	服务及实施
	投标产品为全新原厂正品、未拆封、全新未使用，符合国家质量标准。

	
	
	整机原厂质保不少于5年整机质保、上门售后服务。

	
	
	供应商免费送货上门、安装、调试、兼容性测试，确保整机及外接设备正常使用。

	
	
	提供7×24小时技术咨询服务，故障及时响应，保障业务连续性。

	条码枪
	扫码类型
	支持一维码、二维码、商品条码、手机屏幕码全识别。

	
	扫码精度
	识读精度≥5mil。

	
	扫码速率
	扫码速度指数≥2500次/秒。

	
	补光光源
	内置红色补光灯，暗光环境正常扫码。

	
	提示方式
	蜂鸣声音提示+LED灯光双重扫码成功提示。

	
	传输方式
	支持有线USB即插即用，免驱动安装。

	
	使用场景
	适配医用条码录入等场景。

	
	材质做工
	防滑手持设计，耐摔耐用，长时间握持舒适。

	
	服务及实施
	投标产品为全新原厂正品、未拆封、全新未使用，符合国家质量标准。

	
	
	整机原厂质保不少于5年整机质保、上门售后服务。

	
	
	供应商免费送货上门、安装、调试、兼容性测试，确保整机及外接设备正常使用。

	
	
	提供7×24小时技术咨询服务，故障及时响应，保障业务连续性。


四、其他要求
1、项目建设周期：为宁波大学附属人民医院工作的顺利进行，本项目的建设周期为合同签订后30个自然日内完成。投标人自行设计系统建设所需时间，每延期一天按照合同金额的1%进行处罚，超过15天，用户有权终止合同，同时保留进一步处理的权力。
2、本次报价为最终报价，投标报价必须包括完成用户当前环境下系统正常运行所需的软硬件、附件、辅材、实施、培训、运维等全部费用。本项目为“交钥匙”工程，要求项目清单（含项目细项、参数等）完整，达到招标文件的所有要求，不得在中标后项目实施过程中要求在清单外增加模块或部件。必须对系统集成、培训及其它认为必要的费用进行报价，如不报价则认为是中标方免费提供，以后不得在中标后项目实施过程中要求增加。 
3、本项目为实现与LIS、HIS、EMR、集成平台等系统的互联互通，相关接口费用包含在总价内，不另行报价。
4、项目免费服务期为合同终验后五年。
5、供应商须作出无推诿承诺（承诺书格式自拟）：业务系统出现问题或者故障，在接到采购人报修后，无论是否是自己的产品，须在第一时间提供技术支持，必要时委派专业工程师现场配合用户方解决问题或者故障。
6、提交详细的配置清单，同时承诺在系统集成期间，用户可以以投标价格追加货物。
7、提供详细的产品培训及技术文档，投标文件中需对培训理念、师资力量、培训体系、课程内容做详细阐述。
