
技术条款响应（偏离）表

	序号
	招标文件技术要求
	投标文件对应技术描述
	响应情况

	一
	基本性能要求
	
	

	1.1
	用途：用于下尿路功能的临床检测和分析。
	
	

	二
	技术参数、配置及功能要求
	
	

	2.1
	主机具有液晶显示屏幕，对各项组件连接及标定触摸屏操作，实时显示各个组件电量及连接状态，各组件具备指示灯，提示各个组件的状态
	
	

	2.2
	压力传感器
	
	

	★2.2.1
	具有空气传感器接口
	
	

	2.2.2
	主机测压通道接口：≥3个
	
	

	2.2.3
	压力测定范围：-50 – 350cmH2O
	
	

	2.2.4
	精度：≤±4℅
	
	

	2.3
	尿流率传感器
	
	

	2.3.1
	具备无线尿液流量计
	
	

	2.3.2
	传感器类型：称重式或转盘式
	
	

	2.3.3
	尿流量测定范围：0～1300ml，精确度≤±2℅
	
	

	2.3.4
	尿流率测定范围：0～50ml/s，精度≤±4%
	
	

	2.3.5
	配有座便椅及漏斗
	
	

	2.4
	灌注泵
	
	

	2.4.1
	类型：数字式或滚轮蠕压式或称重式，可以自定义灌注量，超过设定量后，自动停止
	
	

	2.4.2
	灌注速度范围：5～104ml/min（可以实时调节）
	
	

	2.4.3
	流量精度：≤±5%
	
	

	2.4.4
	具备患者膀胱灌注量保护功能和膀胱压力保护功能
	
	

	2.4.5
	中央集线器主机集成一键式启动和停止泵按钮
	
	

	2.5
	尿道测压牵引器
	
	

	▲2.5.1
	与主机无线蓝牙连接，尿道测压牵引器集成锂电池供电，拉杆上具备按钮可控制牵引、返回、停止。同时提供电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值
	
	

	2.5.2
	牵引速度：0.5～3mm/s,可自定义，到达顶端自动停止
	
	

	2.5.3
	可用长度：≥300mm
	
	

	2.5.4
	回位速度：≥20mm/s
	
	

	2.5.5
	精度：≤±3%
	
	

	2.6
	测压单元
	
	

	2.6.1
	通道：测压通道≥3个，肌电图通道≥1个
	
	

	2.7
	肌电图
	
	

	▲2.7.1
	具备携带式无线EMG测量装置：数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG。
	
	

	2.7.2
	通道数：≥1个
	
	

	2.7.3
	测量显示范围：优于或等于10～1000μV 
	
	

	2.7.4
	采样率：每秒≥5000 Hz
	
	

	2.7.5
	电极：盆底神经肌电检测电极
	
	

	2.7.6
	系统可根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值和肌电图平均值
	
	

	2.8
	软件系统
	
	

	2.8.1
	WINDOWS 操作系统，中文尿动力分析软件系统，可在任意电脑上安装诊断分析数据。
	
	

	2.8.2
	符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度
	
	

	2.8.3
	报告和打印方式：中文报告，可选择片段打印。
	
	

	2.8.4
	具备小儿尿动力分析系统，自动计算出适合该小儿的灌注速度和最大灌注量
	
	

	2.8.5
	具备一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零，也可以自定义单个通道的数值
	
	

	2.8.6
	具备动态图形，模拟膀胱排尿分析系统，有VBN尿流率生理曲线自动生成软件，在排尿后根据病人情况自动生成该病人生理条件下的尿流曲线与实际曲线加以比较，具有中文显示的男女正常参考值比较
	
	

	2.8.7
	具备辅助系统指导程序：指导医生进行尿流率检查，完全期膀胱测压，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作
	
	

	2.8.8
	具备同步语音系统：各项检查项目及事件具有同步语音提示功能，语音与数据曲线同步回放 ，可以根据医生研究需要可以自定义语音注释功能
	
	

	2.8.9
	具备实时调节功能使得膀胱压和腹部压等量化，膀胱压和尿道压等量化
	
	

	2.8.10
	具备膀胱压力容量测定，自动计算膀胱顺应性功能
	
	

	2.8.11
	具备片段误差分析系统：如果有误差或者假象，可以辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差。
	
	

	2.8.12
	具备压力—流率分析功能（包括梗阻图，膀胱做功图，尿道阻力因子图）
	
	

	2.8.13
	具备自动分析功能
	
	

	2.8.14
	具备漏尿点压力分析及尿道压力描计分析功能
	
	

	2.8.15
	具备压力性尿失禁等级分析功能
	
	

	2.8.16
	具备事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能
	
	

	三
	配置要求
	
	

	3.1
	设备数量： 1套
	
	

	3.2
	列出详细的设备配置清单，并提供所有选配件和必备附件及消耗品的价格清单（包含规格型号、价格，并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中；
	
	

	3.3
	标书中未提及的但属标配的功能、软件及配件等均应无条件提供；
	
	

	3.4
	供应商对不含在投价总价中的功能列出清单，未在该清单中的所有功能视为已含在投标总价中；
	
	

	四
	售后服务
	
	

	4.1
	保修期：设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年（附厂家或总代证明）
	
	

	4.2
	提供免费保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并包含首次故障维修费用，提供具体保修方案和价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。
	
	

	4.3
	维修响应时间：2小时内响应，24小时内到场维修（包括节假日），提供24小时维修电话和厂家维修点地址，提供消耗品和质保期后常用零配件的供应价格与折扣，按实际售价7折或更优折扣提供，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用。如在报修48小时后仍无法修复，需提供备用设备。
	
	

	4.4
	保修期外维修付款须做到先维修后付款；
	
	

	4.5
	为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，并保证零配件8年以上的供应期。
	
	

	4.6
	质保期内免费提供一年2次的全面保养，并提供相应的维护报告，质保期后，每年应免费提供该原厂设备巡检≥2次，并提供相应设备巡检报告。
	
	

	4.7
	5年内设备软件免费提供升级，用户享有软件的终生使用权。
	
	

	4.8
	免费提供培训: 现场操作培训,并提供设备工程师维修培训（人员不少于2名），提供详细的培训计划。
	
	

	4.9
	[bookmark: _GoBack]免费提供工程师的维修培训，要求院方工程师必需掌握：设备软件的安装、设备的原理、结构、设备的拆装、设备的保养（PM）步骤、性能检测；设备有维修密码的必须提供维修密码，需提供培训资料及考核资料
	
	

	4.10
	提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等文件
	
	

	五
	其他要求：
	
	

	5.1
	若投标人所投产品为进口设备，提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表，承诺交货时提供海关、商检等相关文件。若投标人所投产品为国产设备，提供国内医疗器械注册证及产品注册登记表。
	
	

	5.2
	特殊设备如需计量、商检、压力容器登记注册、3C认证的设备，在安装时需提供相应的报告
	
	

	5.3
	提供安装条件：如水、电等要求，提供设备外观尺寸图纸和安装参数，详细说明
	
	

	5.4
	提供各类必要证件（书）,全套设备必须为全新。
	
	

	5.5
	提供制造商原厂data sheet，所有技术文件响应必须与data sheet相符。
	
	

	5.6
	投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。
	
	

	5.7
	提供近3年同机型用户名单、联系电话
	
	

	5.8
	装机现场提供操作手册、维修手册，并提供操作规程电子版和纸质版
	
	

	六
	安装及验收要求
	
	

	6.1
	交货期：合同签订后60天内到货。到货后接采购单位通知5天内安装并调试完成。
	
	

	6.2
	安装地点：采购方指定地点。
	
	

	6.3
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准
	
	

	6.4
	验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。
	
	

	6.5
	安装验收前产生一切费用（包括卸货、搬运费等）由中标商提供。
	
	

	6.6
	安装并调试后必需提供设备的检测报告，否则设备不予以验收。
	
	

	6.7
	培训验收：需提供培训资料、培训图片、考核资料
	
	


★为否决性指标，▲为重要指标
