宁波大学附属人民医院负压系统真空泵维保服务项目院内议标公告(第二次)

一、项目概况:

根据医院真空负压系统设备运维需求，我院对负压系统真空泵维保服务项目进行院内议标，诚邀具备相应资质条件的供应商参与竞标。

本项目最高限价39485元/年，合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

设备清单如下:

| 院区 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部西院区 | 旋片真空泵 | 里奇乐 | V-VC303 | 配用功率：5.5kW 最大抽气量：300m³/h 极限压力：0.1mbar(10Pa) | 3台 |
| 本部东院区 | 旋片真空泵 | 里奇乐 | V-VC303 | 配用功率：5.5kW 最大抽气量：300m³/h 极限压力：0.1mbar(10Pa) | 2台 |
| 明湖院区 | 爪式真空泵 | 里奇乐 | C-VLR301 | 配用功率：5.5kW 最大抽气量：290m³/h 极限压力：150mbar | 2台 |

服务要求如下:

巡检保养：机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力检查；

年度保养：按年度周期，更换机油、滤芯、油雾分离器等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。

应急维修：合同期内，对上述机组的突发性故障提供无限次紧急维修服务。乙方在接到甲方紧急维修通知后，2小时内到达现场并进行故障排除工作，尽快恢复机组正常运行。报价包含维修人工费用，配件费用另计（投标方提供常规配件的供货价格，并承诺所有配件供货价不高于同期市场实际成交价）。

具体内容详见附件1。

二、投标人资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包，实行资格后审。

三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、服务承诺；

※标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

## 付款方式：合同签订生效后，第一次保养结束后支付50%合同款，第二次保养结束后付清全款 。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年7月27日17时。项目咨询：李老师，0574-87017325。

2、本次议标定于2026年7月28日10时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2026-7-20

## 附件1：服务要求：

巡检保养：服务提供方在机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力检查，具体内容有：

1、对真空泵电压、电流、接地等项目进行检测。

2、控制系统检查，查看按钮、指示灯、累时器是否正常。检查各类压力表、安全阀、负压表及探头运行情况。

3、观察油位，油位低时及时补充油（里其乐M100号真空泵专用油）。

4、对油温进行检测，温度是否正常范围，异常情况及时报告处理。

5、对进气滤芯检测清理。

6、油雾分离器检测工作。

年度保养：服务提供方按年度周期，更换机油、滤芯、油雾分离器等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。具体内容有：

1、本部西院区里奇乐旋片真空泵V-VC303，三台，根据保养周期更换以下耗材（每台）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里奇乐真空泵专用油 | M100进口 | 10升 | 一年更换一次，每次约8升 |
| 2 | 油雾分离器 | 731630 | 1套 | 一年更换一次，每套含5个排滤 |
| 3 | 空气过滤器 | 84040110000国产 | 2个 | 半年更换一次 |
| 4 | 联轴器橡胶垫 | 原装配套 | 1个 | 一年更换一次 |

2、本部东院区里奇乐旋片真空泵V-VC303，两台，根据保养周期更换以下耗材（每台）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里奇乐真空泵专用油 | M100进口 | 10升 | 一年更换一次，每次约8升 |
| 2 | 油雾分离器 | 731630 | 1套 | 一年更换一次，每套含5个排滤 |
| 3 | 空气过滤器 | 84040110000国产 | 1个 | 一年更换一次 |
| 4 | 联轴器橡胶垫 | 原装配套 | 1个 | 一年更换一次 |

3、明湖院区里奇乐爪式真空泵C-VLR301，两台，根据保养周期更换以下耗材（每台）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里奇乐真空泵齿轮专用油 | 进口 | 2升 | 一年更换一次，每次约1.5升 |
| 2 | 空气过滤器 | 84040110000国产 | 1个 | 一年更换一次 |
| 3 | 联轴器橡胶垫 | 原装配套 | 1个 | 一年更换一次 |

应急维修：

服务提供方接到院方报修电话后须在2小时内响应并赴现场进行维修，以便及时排除故障。故障如需更换配件或产生额外服务费，根据投标常规配件单价另行收费，不在报价清单内的非常规配件或服务，另行询价，服务提供方需承诺供货价格不高于同期市场实际成交价。

其他约定事项：服务提供方在作业过程中造成的人员伤亡、火灾事故或其他安全责任事故、财产损失等，由服务提供方承担全部责任和费用，与采购人无涉。涉及协议条款范围以外事项，双方友好协商解决，协商不成由采购人所在地人民法院处理。

附件2：报价清单：

报价表

| 院区 | 保养设备 | 品牌型号 | 数量 | 年度维保费单价（元） | 合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部西院区 | 旋片真空泵 | 里奇乐V-VC303 | 3台 |  |  |
| 本部东院区 | 旋片真空泵 | 里奇乐V-VC303 | 2台 |  |  |
| 明湖院区 | 爪式真空泵 | 里奇乐C-VLR301 | 2台 |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的投标无效。

2、投标人需按本表格式填写。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里奇乐真空泵专用油 | M100进口 | 50升 |  |  |  |
| 2 | 里奇乐真空泵齿轮专用油 | 进口 | 4升 |  |  |  |
| 3 | 油雾分离器 | 731630 | 5套 |  |  |  |
| 4 | 空气过滤器 | 84040110000国产 | 10个 |  |  |  |
| 5 | 联轴器橡胶垫 | 原装配套 | 7个 |  |  |  |
| 6 | 服务费 | 维修保养人工费 | 1年 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 常规维修配件报价

| 序号 | 名称 | 主要技术及规格 | 数量 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 里其乐原装配件 | 个 |  |  |  |
| 2 | 轴封 | 里其乐原装配件 | 个 |  |  |  |
| 3 | 密封包 | 里其乐原装配件 | 套 |  |  |  |
| 4 | 散热风扇 | 里其乐原装配件 | 个 |  |  |  |

评分表

| 评标项目 |  | 评分内容和标准（精确到小数点后一位数） |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） |  | 评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 技术商务分（70分） | 采购需求响应情况（20分） | 根据投标方案对“服务要求”中各条款响应情况，进行综合评定，酌情给分，满分20分 |
|  | 业绩 （3分） | 2023年1月1日至今，供应商承接过的类似项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分） |
|  | 项目理解现状分析(5分) | 根据供应商对本项目理解进行分析，根据分析内容的全面性、 完整性进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 项目实施人员配置（5分） | 根据供应商拟派本项目实施人员的工作经验、相关资质等情况综合评议，酌情给分。 |
|  | 项目检测工具配置（5分） | 根据供应商提供的完成本项目的检测工具配置数量、先进性和使用水平等进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 保养服务实施方案 （12分） | 根据供应商提供的项目保养实施方案科学性、合理性，进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 应急维修服务方案（5分） | 对本项目的应急预案，突发事件的维修响应服务措施等进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 服务质量保障措施（5分） | 根据供应商提供的服务质量保障措施进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 重难点分析及解决措施（5分） | 根据供应商提供的工作重点、难点分析及解决措施进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 维修备件价格（5分） | 根据供应商提供的常规维修配件报价的合理性、优惠力度进行综合评议，酌情给分。 |
| 总分 |  |  |